一、常规保养及维护

①更换照明灯：

先关闭照明灯，松开灯箱盖侧边螺钉，放下灯箱，更换灯管。

②更换紫外灯：

关闭紫外灯后取下位于工作腔内部的紫外灯管。

③移窗玻璃的清洁：

用洁净剂擦试玻璃表面，以达到视觉清晰的效果。若要进行内侧上部玻璃擦拭，可以通过取下搁手板、支条的方法，将玻璃下移，完成清洁。

④外箱体的保养：

请用柔软的布擦拭。当污渍较严重时，请蘸一些温水或中性洗涤剂。若使用了中性洗涤剂，则用后请用布蘸一些清水擦干净。

⑤工作区的清洁保养：

一般使用75%的酒精溶剂清洁、消毒、保养工作区不锈钢表面。不可以使用强酸、强碱性等具有腐蚀性的溶剂清洁不锈钢表面，否则也会腐蚀不锈钢。

⑥集液槽的清洁保养：

先将集液槽内的液体通过排污阀排放干净。将工作台面脱离，使用75%的酒精溶剂清洁、消毒集液槽不锈钢表面，同样不可以使用强酸、强碱等具有腐蚀性的溶剂。如液体含有对人体有害物质，则必须先进行灭菌处理后再进行清洁、保养。

操作人员可以通过提手，轻松的将台面前端提起，通过台面上置的支撑杆，支起台面，方便的进行集液槽的清洁。

二、保养与维护周期

| 操作内容 | 保养或检查周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外箱体清洁 | 每周一次 | / |
| 工作区清洁 | 每班次 | / |
| 集液槽清洁 | 每班次 | / |
| 移窗玻璃清洁 | 每班次 | 内侧上部玻璃视情况，每周一次 |
| 紫外灯清洁、检查 | 每天清洁灯管 建议每半月一次辐照检查 | 防止紫外灯因灯管变脏或老化而引起灭菌能力下降 |